Bestandsnummer: EASY SMART-handleiding-CE01  Versie: 1.0

Publicatiedatum: 2020-01

ALTERNERENDE MATRAS MET POMP

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model:

ESRI 200 Easy Smart

ESRI 500 Easy Smart

ESRI 1000 Easy Smart

Airflo Medical Co., Ltd.

4F, No.6 East Haijing Road, Haicang, Xiamen, Fujian, China

Sung Handelsvertretung

Duesselthaler Str. 24 40211 Düsseldorf - Duitsland

Alle handelsmerken en merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De fabrikant behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen aan de inhoud van deze handleiding in verband met de technische specificaties en reglementeringen voor het product. Hierdoor kan de inhoud van deze handleiding afwijken van de huidige uitvoering van het product. Alle technische gegevens in deze handleiding zijn nominale gegevens en zijn onderworpen aan constructie- en fabricagetoleranties.

Heruitgave van deze handleiding, ook gedeeltelijk, kan alleen met toestemming van de uitgever.

INHOUDSOPGAVE

| BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN................................ | 5-6 |
| --- | --- |
| INLEIDING.................................................................................. | 7 |
| BEOOGD GEBRUIK............................................................................ | 7 |
| CONTRA-INDICATIES........................................................................ | 7 |
| FUNCTIES VAN HET PRODUCT........................................................ | 8-10 |
| Pomp.................................................................................................... | 8-9 |
| Accessoire - Matras............................................................................ | 10 |
| CLASSIFICATIE................................................................................ | 10 |
| INSTALLATIE..................................................................................... | 11 |
| BEDIENINGSINSTRUCTIES............................................................. | 12-13 |
| OMGEVINGSEISEN..................................................... | 14 |
| RICHTLIJNEN VOOR REINIGING...................................................... | 14-15 |
| ONDERHOUD................................................................................... | 16 |
| PROBLEEMOPLOSSING.................................................................... | 17 |
| SYMBOLEN.......................................................................................... | 18 |
| TECHNISCHE SPECIFICATIES............................................................. | 19 |
| EMC-RICHTLIJN.................................................................................. | 20-22 |

Gebruikte labels

Het label bevindt zich op de achterzijde van de pomp. Onder andere de fabrikant, importeur, serienummer en het modeltype kunnen worden teruggevonden op dit label.

| 1 | Gegevens fabrikant |
| --- | --- |
| 2 | Gegevens distributeur |
| 3 | Gegevens EC Representative |
| 4 | Product Indentification nummer |
| 5 | Global Location Nummer |
| 6 | Type pomp |
| 7 | Symbolen (zie symbolenlijst) |
| 8 | Datum van productie |
| 9 | Serienummer |

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Waarschuwingen worden opgedeeld naargelang het type van het gevaar, aan de hand van de volgende trefwoorden:

VOORZICHTIG – risico op materiële schade

WAARSCHUWING – risico op lichamelijk letsel

GEVAAR – risico op dodelijk letsel

Algemene veiligheidsinstructies

- Volg de instructies zorgvuldig op.

- Zorg ervoor dat elke gebruiker deze handleiding volledig heeft gelezen en begrepen vooraleer hij/zij het product gebruikt.

- Gebruikt het systeem alleen zoals voorgeschreven in deze handleiding en alleen wanneer het in perfect werkende staat verkeert.

- Gebruik het systeem alleen met de correcte netvoeding.

- Zorg ervoor dat het systeem alleen gebruikt wordt door of onder toezicht van opgeleid en gekwalificeerd verplegend personeel.

- Dek de pomp van het systeem en de filter van de pomp nooit af wanneer in gebruik.

- Ontkoppel geen aaneenliggende luchtbanen zonder toestemming van opgeleid en gekwalificeerd verplegend personeel.

- Rits steeds de volledige hoes/matras toe om het risico op besmetting te voorkomen.

Gevaar

- Volg de instructies correct op

- Verwijder de stroomkabel van dit product altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact, houd hiervoor de netstekker vast en niet de kabel zelf.

- Plaats of bewaar het product niet op een plaats waar dit kan vallen of in een badkuip of gootsteen getrokken kan worden.

- Plaats het product niet in water of andere vloeistoffen en laat het product hier ook niet in vallen.

- Probeer een product dat in het water is gevallen niet eruit te halen. Trek de stroomkabel onmiddellijk uit het stopcontact.

- Plaats de stroomkabel zodanig dat er geen lussen of knikken in de kabel zijn en bescherm de kabel tegen mechanische slijtage.

- Het niet correct behandelen van de stroomkabel kan leiden tot een elektrische schok of andere ernstige letsels, of schade aan het systeem.

- Gebruik de pomp niet in buurt van ontvlambare gassen. Dit is niet van toepassing op zuurstofflessen.

- Hanteer de stroomkabel nooit met natte handen.

Waarschuwing

- Volg de instructies correct op

- Zorg voor nauwgezet toezicht als dit product wordt gebruikt.

- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.

- Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

- Gebruik dit product nooit als de stroomkabel beschadigd is, als het product niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is of als het in water gevallen is. Stuur het product in deze gevallen terug naar ESRI of uw lokale dealer.

- Houd het systeem uit de buurt van warmtebronnen.

- Blokkeer nooit de luchtopeningen van het product. Plaats het product ook nooit op een zacht oppervlak, zoals een bed of zetel, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen worden. Houd de luchtopeningen vrij van pluizen, haren en dergelijken.

- Gebruik dit product niet buitenshuis of op plaatsen waar aerosol(sproei)producten gebruikt worden.

- Sluit dit product uitsluitend aan op een goed geaard stopcontact.

- Overschrijd de maximale patiëntgewicht-limiet niet.

- Zorg bij gebruik van dit product steeds voor onrusthekkens en hanteer een veilige hoogte van het bed. Lees hiervoor de instructies van het gebruikte bed.

- Controleer voor het opblazen van de matras of alle luchtbanen goed zijn aangesloten zodat de automatische drukinstelling naar behoren werkt en de matras volledig kan worden opgeblazen.

- Controleer of de CPR-klep gesloten is voor het opblazen van de matras.

Voorzichtig

- Volg de instructies correct op

- Gebruik het systeem alleen in zijn originele staat en verander het op geen enkele manier.

INLEIDING

Neem deze handleiding door vooraleer het systeem in gebruik te nemen en houd de handleiding bij voor toekomstig gebruik.

Algemeen

Het product bestaat uit een luchtpomp en een matras. Het product is speciaal ontworpen om zowel comfort als therapie te bieden aan de zorgvragers. Dit systeem is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal. Dit materiaal is duurzaam en betrouwbaar voor acute zorg alsmede voor toepassingen in ziekenhuizen, inclusief IC-omgeving, woonzorgcentra en de thuiszorg.

Het product is getest en gecertificeerd voor de volgende normen en standaarden:

- CE

- EG-richtlijn 93/42/EEG voor medische apparaten

- IEC 62304

- IEC 60601-1

- IEC 60601-1-2

- IEC 60601-1-6

- ISO 13485

- EN ISO10993-1

BEOOGD GEBRUIK

- Verminderen van de incidentie van doorligwonden en tegelijkertijd het comfort van de zorgvrager optimaliseren

- Voor zorgvragers met decubitus die langdurige zorg nodig hebben

WAARSCHUWING
1) Er kan geen onderhoud worden uitgevoerd terwijl het product in gebruik is.
2) Alle functies kunnen door het verzorgend personeel worden bediend.

3) Het verzorgend personeel kan geen onderhoud uitvoeren aan het product, met uitzondering van reiniging, tenzij hiervoor expliciet goedkeuring wordt verleend door ESRI of uw lokale verdeler.

CONTRA-INDICATIES

Bij de volgende toestanden van zorgvragers is er een contra-indicatie voor drukontlastende therapie op een alternerende matras:

- Cervicale tractie of skelettractie.

- Instabiele ruggenmergletsels.

- Letsels waarbij een bewegend draagoppervlak een risico vormt op complicaties.

FUNCTIES VAN HET PRODUCT

Pomp

De pomp bestaat uit een luchtcompressor, een motor en een microprocessor. De pomp heeft twee (oplegsysteem) of drie (matrasvervangend systeem) luchtuitgangen die met twee (oplegsysteem) of drie (matrasvervangend systeem) luchtslangen op de matras zijn aangesloten. De functies van de pomp worden hieronder beschreven. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de plaats op de afbeelding onderaan.

- Aan/uit-schakelaar (1)

- De schakelaar bevindt zich aan de rechterzijde van de pomp.

- Zet de stroomschakelaar AAN/UIT om de pomp te starten/stoppen.

- Het groene indicatielampje geeft aan dat de pomp aanstaat.

- Druk op Alterneren en selecteer de cyclustijd (2)

- Druk op deze knop om de luchtmatras in te stellen op de alternerende modus

- Druk op dezelfde knop om de cyclustijd te selecteren

- De opties voor de cyclustijd zijn: 10 (standaard), 15, 20 of 25 minuten.

- Statische modus (3)

- Druk op deze knop om de luchtmatras in te stellen op de statische modus.

- Drukselectie (4)

- Deze pomp zal de druk automatisch berekenen bij het aanzetten van de pomp. Deze instelling wordt voortdurend bijgesteld naargelang het gewicht, de morfologie en de houding van de zorgvrager.

- Het is tevens ook mogelijk om tussentijds een herberekening te laten doen door op deze knop te drukken. De indicatielampjes knipperen tijdens de berekening en stoppen op het optimale drukniveau als de berekening voltooid is.

- Het comfortniveau kan manueel worden aangepast afhankelijk van de noden van de zorgvrager. Druk hiervoor 3s op deze toets om het drukniveau aan te passen. Doe dit zo vaak als nodig om het gewenste niveau in te stellen.

- Verpleegstand (5)

- Druk op deze knop om de matras snel volledig te laten opblazen (statisch). Dit vergemakkelijkt de verpleging en verzorging van de zorgvrager.

- In deze modus blijft de maximale druk 45 mmHg.

- De functie keert na 30 minuten automatisch terug naar de vorige modus.

- Lighouding - zithouding (6)

- Wanneer de sensor in de matras detecteert dat het hoofdeinde omhoog wordt gezet, schakelt de pomp automatisch naar de zitstand door de drukwaarde te verhogen. Dit vergemakkelijkt het zitten.

- Als de zitsensor losgekoppeld of defect is, druk dan op de knop (6) om naar de zitmodus te schakelen.

- Lock-functie (7)

- Druk op deze knop om het paneel te vergrendelen of te ontgrendelen.

- Automatisch: het paneel wordt automatisch vergrendeld wanneer dit 5 minuten niet gebruikt wordt.

- Handmatig: druk de vergrendelknop gedurende 2 seconden in om het paneel te

vergrendelen, druk deze nogmaals gedurende 2 seconden in om het paneel te

ontgrendelen.

- Zitkussen (8)

- Druk op deze knop als de pomp op een alternerend zitkussen dient aangesloten te worden.

- Leaking-alarm (9)

- Dit auditieve/visuele alarm gaat af als de druk te laag of te hoog is.

- Druk op deze knop om het geluid te dempen. Het controlelampje voor het visuele alarm knippert tot het probleem is opgelost.

- Alarm bij stroomstoring (10)

- Dit auditieve/visuele alarm gaat af als er een stroomstoring is.

- Druk op deze knop om het geluid te dempen.

Het controlelampje voor het visuele alarm knippert tot het probleem is opgelost.

- USB

- Om gebruiksgegevens te exporteren.

- Sensor-aansluiting

- Sensor van de matras wordt hier aangesloten op de pomp om de hellingshoek te detecteren bij de zitpositie van de matras.

Kleur van de display kan variëren naargelang het type systeem (i.c. ESRI200, ESRI500 of ESRI1000).

De matras

De pomp wordt geleverd met een matras bestaande uit individueel uitneembare cellen.

Verklaring: De matras is geëvalueerd aan de hand van EN ISO10993-1 bio compatibiliteit en de zorgvrager heeft geen allergische reactie na contact met de matras.

CLASSIFICATIE

- Klasse II elektrische apparatuur (bescherming tegen elektrische schokken)

- Type BF

- IP21 (drupwaterdicht)

- Continue werking

- Medisch hulpmiddel Klasse I

INSTALLATIE

Hieronder worden de procedures voor de eerste installatie van het systeem beschreven.

a) Verwijder alle hoezen, lakens en matrassen van het bed. In geval van een oplegsysteem, onderlegmatras (bij voorkeur +/- 4cm) op bed plaatsen!

b) Plaats de matras op het bed of in het geval van een oplegsysteem op de onderlegmatras met de bedrukte hoes naar boven gericht en met dit symbool aan het voeteinde:

Bevestig de matras aan het bed/onderlegmatras door de elastische of verstelbare riemen onder elk uiteinde van het bed vast te maken. Zorg ervoor dat de gespen stevig vastzitten en trek de riemen aan.

c) Bevestig bij een verpleegbed de zijriemen rondom de verstelbare delen van de bedbodem.

VOORZICHTIG: NIET VASTMAKEN AAN DE ONRUSTHEKKEN

d) Zorg dat er zich geen scherpe voorwerpen in de directe omgeving bevinden die de matras kunnen beschadigen.

VOORZICHTIG: Controleer of de bevestiging van de matras de bewegingen of de werking van het bed niet belemmert.

Activering van de pomp

a) Bevestig de pomp door de haken over de voetplank van het bed te hangen. De pomp kan ook onder het bed geplaatst worden.

b) Sluit de luchtslangen aan op de pomp. Zorg ervoor dat de luchtslangen niet gekneld zitten tussen de matras en het bedframe of tussen het bedframe en de pompeenheid.

c) Sluit de positiesensor aan

d) Steek de stroomkabel in een geaard stopcontact.

WAARSCHUWING: Verzeker u ervan dat de spanning compatibel is alvorens u de stroomkabel in het stopcontact steekt.

d) Schakel de aan/uit-knop in. Wacht tot de matras volledig is opgeblazen

e) Zodra de matras volledig opgeblazen is, gaat het lampje onder het Leaking alarm uit. Leg de zorgvrager op het bed en de optimale druk zal automatisch berekend worden.

Voer een "bottom out"-test uit om er zeker van te zijn dat de het drukniveau optimaal is. Laat voor deze test een cel leeglopen ter hoogte van het sacrale gedeelte (door de connector los te koppelen) en schuif uw hand onder de hoes ter hoogte van de leeggelopen cel. Plaats de lakens losjes genoeg om ervoor te zorgen dat deze het alterneren van de cellen niet belemmeren.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Lees alvorens gebruik altijd de bedieningsinstructies.

Algemeen

Dit product is ontworpen om zorgvragers maximaal comfort te bieden. Gebruik dit product op de voorgeschreven manier. Hier volgt algemene informatie.

Voor producten:

- Gebruik GEEN andere pomp met andere specificaties, tenzij u daartoe opdracht krijgt van ESRI of uw lokale verdeler. Het is gevaarlijk om een pomp te gebruiken met een drukcapaciteit van meer dan 120 mmHg. Dit kan leiden tot beschadiging van de cellen.

Voor zorgvragers:

Een stevig oppervlak maakt het gemakkelijker voor de zorgvrager om zich te verplaatsen of te herpositioneren. Maak hiervoor gebruik van de verpleegstand. Wanneer u de zorgvrager rechtop wil laten zitten, zal de sensor in de matras dit detecteren vanaf een hellingshoek van 30°. De druk in de matras zal verhogen voor een betere ondersteuning van het gebied rondom het sacrum.

Handmatige controle:

Controleer of de druk goed is ingesteld door met één hand tussen de matras en het bedframe te schuiven om te kijken of u de billen van de zorgvrager kunt voelen.

Gebruikers moeten de ruimte tussenin kunnen voelen. De aanvaardbare ruimte hiertussen is ongeveer 25 tot 40 mm.

Drukmonitoring

De pomp monitort voortdurend de druk. Als deze druk lager is dan de ingestelde druk, dan

blaast de pomp de matras automatisch op tot op het initiële niveau. Het alarm piept en de led gaat knipperen om u op de lage druk te attenderen. Druk op de knop “Leaking-alarm” om het alarm te dempen. Het ledlampje blijft knipperen totdat het probleem verhopen is.

CPR-functie

Als er een noodgeval is waarbij de zorgvrager gereanimeerd moet worden, dan draait u aan de rode CPR-knop ter hoogte van het hoofdgedeelte van de matras om de lucht snel uit de matras te laten lopen. Deze knop bevindt zicht aan de rechterzijde (zelfde kant als de slangenset van de matras), ter hoogte van de derde luchtbaan van het hoofdgedeelte.

Openen van de CPR-knop:

Draai hiervoor de klep zo ver als mogelijk open naar rechts tot de pijl van het draaigedeelte naar de aanduiding “CRP” wijst.

CPR open

Sluiten van de CPR-knop:

Draai hiervoor de klep zo ver als mogelijk toe naar links tot de pijl van het draaigedeelte verticaal naar de aanduiding “CLOSE” wijst.

OMGEVINGSEISEN

Gebruiksomstandigheden

- Omgevingstemperatuur: 10 ℃ ~ 35 ℃

- Relatieve luchtvochtigheid: 20%~80%, niet-condenserend

- Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag- en transportomstandigheden

- Omgevingstemperatuur: -15 ℃ ~ 50 ℃

- Relatieve luchtvochtigheid: 10%~90%, niet-condenserend

- Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag na gebruik

- Leg de matras plat.

- Plaats de pomp en de stroomkabel op het voeteinde van de matras.

- Rol de matras vanaf het voeteneinde naar het hoofdeinde op (met pomp en stroomkabel ertussen om risico op beschadiging te minimaliseren).

- Vouw of stapel het matras niet.

RICHTLIJNEN VOOR REINIGING

In dit hoofdstuk beschrijven we de procedures om de pomp te reinigen en te desinfecteren. Het is belangrijk om deze procedures te volgen alvorens het systeem opnieuw te gebruiken.

Pompeenheid

- Dompel de pomp NIET onder en laat deze niet weken in water of vloeistoffen.

- Controleer de pomp op uitwendige beschadigingen en breng deze vervolgens naar de reinigingsruimte

- Plaats de pomp op een werkoppervlak en veeg de buitenkant van de pomp af met een desinfecteermiddel.

- Spuit GEEN reinigingsvloeistof direct op het oppervlak van de pomp (via doek).

- Gebruik GEEN reinigingsoplossing op basis van hypocarbonaat of fenol, omdat dit de behuizing van de pomp kan beschadigen. Volg steeds de instructies van het reinigingsmiddel zelf.

- Veeg de behuizing af met een schone doek. Zorg ervoor dat alle kanten schoon zijn (boven- en onderkant, beide zijkanten).

- Spuit de doek in met reinigingsvloeistof en reinig het controlepaneel. Laat GEEN overtollige reinigingsvloeistof op het bedieningspaneel zitten (als de vloeistof binnendringt, ontstaat er schade). Laat het oppervlak na de reiniging grondig drogen.

- Nadat de pomp grondig gereinigd en opgedroogd is, sluit u de pomp aan. Test vervolgens of deze normaal werkt.

- Trek de stoomkabel van de pomp uit het stopcontact en zet deze in de opbergruimte, voorzien van het juiste identificatieplaatje.

- Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht.

Matras

- Reinig de matras met water en zeep alvorens deze te bevochtigen met een vloeibaar desinfectiemiddel.

- Alle duidelijke bloedvlekken moeten grondig worden bevochtigd met een hypochlorietoplossing in een mengverhouding van 1:9 (1 deel bleekmiddel per 9 delen water). Laat dit vervolgens minstens 10 minuten drogen. Vervolgens deppen met een schone, vochtige doek.

- Rits de hoes los van de matras.

- Veeg alle oppervlakken schoon met water en zeep alvorens deze te bevochtigen met een vloeistof.

- Dompel de hoezen onder in een desinfecterend middel en laat deze weken gedurende de vereiste inwerktijd.

- Na het weken wordt de hoes in een wasmachine op een regulier programma zonder zeep gespoeld. Vervolgens wordt deze gewassen met een mild wasmiddel (wastemperatuur max 95 °C).

- Hang de hoezen op en laat deze luchten tot ze volledig droog zijn (droogtemperatuur maximum 65°C).

- Maak de luchtcellen los (aan één zijde van de matras en bij voorkeur de zijde van de slangenset). Besproei deze cellen vervolgens langs alle zijden, inclusief alle buizen -en slangen, met een desinfectiemiddel. Laat het middel zitten gedurende de vereiste inwerktijd (minstens 10 minuten) en veeg het vervolgens af met een schone doek.

- Herhaal dit proces met de aansluiting van de matras aan de pomp (slangenset): sproeien, inwerken en schoonvegen.

- Keer de draagtas binnenstebuiten en steek deze in de wasmachine (cfr. wasinstructies hoezen). Laat de tas grondig drogen. Zodra de binnenkant droog is, draait u hem terug.

- Droog de matras na het schoonmaken op een vlakke ondergrond af, zonder deze bloot te stellen aan zonlicht.

- Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht.

Waarschuwing: Indien de matras gebruikt wordt voor verschillende zorgvragers, reinig dan steeds grondig tussen de zorgvragers in.

Fig.: Waslabel hoes

ONDERHOUD

Algemeen

- Controleer de stroomkabel op beschadigingen of slijtage.

- Vervang alle beschadigde onderdelen onmiddellijk uitsluitend door originele reserveonderdelen. De herstellingen dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd technisch personeel.

- Controleer de matrashoes op tekenen van slijtage of beschadiging. Zorg ervoor dat de matrashoes en de slangen op de juiste manier met elkaar verbonden zijn.

- Sluit de pomp aan en controleer de luchtstroom vanuit de slangaansluiting aan de pomp. De luchtstroom moet halverwege elke cyclus tussen de aansluitingen alterneren.

- Controleer de luchtslangen op knikken of breuken. Neem voor vervanging contact op met ESRI of uw plaatselijke verdeler.

- Zorg ervoor dat de leiding van de matras goed is aangesloten.

- Vervang bij zichtbaar vuil of stof de filter.

- We raden aan om het product minstens één keer per jaar te onderhouden.

WAARSCHUWING

Aanpassing van deze apparatuur is niet toegestaan zonder toestemming van ESRI of uw lokale verdeler.

Open de pomp nooit. Om veiligheidsredenen mag uitsluitend gekwalificeerd onderhoudspersoneel de pomp openen.

Neem contact op met ESRI of de vertegenwoordiger van ESRI voor hulp bij de installatie, het gebruik of het onderhoud van het product en om onverwachte problemen of gebeurtenissen te melden.

PROBLEEMOPLOSSING

| Problemen | Oorzaken | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Matras wordt niet of niet volledig opblazen. | Probleem met de pomp | 1.Pomp werkt niet. | 1. Controleer of na het inschakelen het ledlampje gaat branden. Als dit niet het geval is, controleer dan de onderstaande punten: 1.1 Controleer of de kabel is aangesloten op een werkend stopcontact. 1.2 Controleer of de zekering los zit of doorgebrand is. Zorg ervoor dat deze goed is aangesloten of vervang deze door een nieuwe. 1.3 Open de pomp en kijk of de draden binnenin goed zijn aangesloten, zorg ervoor dat ze niet los zitten. 1.4 Vervang de onderste printplaat. |
|  |  | 2. De luchtdruk van de pomp is te laag. | 1. Controleer of de luchtdruk en de luchtstroom (100 mmHg, 8,0 l) van de pomp voldoende hoog zijn. Zo niet, vervang deze dan door een nieuwe motor. 2. Controleer of er lucht uit de rotor lekt. Zo neen, vervang deze dan door een nieuwe. 3. Controleer of de siliconenslang in de pomp goed is aangesloten. |
|  | Probleem met de matras | 1. De matras sluit niet goed aan op de pomp. Luchtbuis aangesloten op connector en luchtklep zit los, CPR-klep is niet toe. 3. Terugslagklep is kapot. 4. De luchtcel lekt. | 1. Zorg ervoor dat de snelkoppeling op het matras goed is aangesloten op de pomp. 2. Zorg ervoor dat T/L-connector en luchtklep. goed zijn aangesloten, CPR-klep is toe. 3. Verander de terugslagklep. 4. Vervang de luchtcel. |
| De matras heeft een zitkussenfunctie, maar de luchtcel kan niet opgeblazen worden. | 1. De terugslagklep is omgekeerd gemonteerd. | 1. Monteer de terugslagklep in de juiste richting. |
| De pomp werkt wel, maar de matras alterneert niet. | 1. De rotor is buiten werking. 2. De kabels in de rotor zijn niet goed aangesloten. 3. Onderste printplaat werkt niet | 1. Vervang de rotor 2. Zorg ervoor dat de kabels goed zijn aangesloten. 3. Vervang de onderste printplaat. |
| De pomp en motor werken, maar de cyclustijd is onjuist. | De klikker op de rotor werkt niet 2. Onderste printplaat werkt niet | 1. Vervang de klikker . 2. Vervang de onderste printplaat. |
| Als de pomp wordt ingeschakeld, dan stopt deze na enige tijd. De wisselaar blijft echter draaien. | 1. De drukdetector is buiten werking. | 1. Vervang de onderste printplaat. |
| De matrasdruk is laag, maar het alarm wordt niet geactiveerd. | 1. De drukdetector is buiten werking. | 1. Vervang de onderste printplaat. |
| De drukknop op het paneel wordt niet goed bediend en het ledlampje gaat niet branden. | 1. De drukknop wordt niet goed bediend. 2. Het ledlampje werkt niet. | 1. Vervang de bovenste printplaat. |
| De matrasdruk is te hoog of te laag. | 1. De druksensor werkt niet. | 1. Vervang de onderste printplaat. |
| Het stroomstoringsalarm wordt niet geactiveerd na een stroomstoring. | 1. De accu werkt niet. | 1. Vervang de onderste printplaat. |

SYMBOLEN

| Symbool | Betekenis |
| --- | --- |
|  | AAN |
|  | UIT |
|  | Wisselstroom |
|  | Fabrikant |
|  | Authorized European Representative |
|  | Datum van productie |
|  | Serienummer |
|  | Beschermingsklasse elektrische schok: type BF met aarding |
|  | Zie handleiding/boekje |
|  | Beschermingsgraad tegen binnendringen van water en deeltjes die schade kunnen veroorzaken |
|  | Let op |
|  | CE-certificering |
|  | Algemene waarschuwing |
|  | WEEE richtlijn: recycleren van elektronica |
| UDI | Unique Device Identification (een identificatiesysteem voor medische hulpmiddelen) |
| GCP | 6972910600 |
| GLN | 6972910600011 |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Pomp |
| --- |
| Item: | EASY SMART POMP |
| Netvoeding en voedingsfrequentie: | 220-240 V, 50 Hz, max. 1 A |
| Lucht output: | 12 liter/min. |
| Drukbereik: | 13 mmHg – 45 mmHg |
| Cyclustijd: | 10, 15, 20 of 25 minuten |
| Behuizingsmateriaal: | ABS plastic |
| Therapiemodi | Dynamisch, statisch, verpleegstand of zitfunctie |
| waarschuwing: | Lage druk, stroomstoring, storing van sensor |
| Accessoire: | Stroomkabel, VDE-markering, 3*0,75 mm2 |
| PEMS-versie | EASY SMART-PRO-1.0 |

| Matras |
| --- |
| Item: | ESRI 200 | ESRI 500 | ESRI 1000 |
| Afmetingen: | 200 cm (L) × 85 cm (B) × 12,5 cm(H) | 200 cm(L) × 85 cm (B) × 14 cm(H) | 200 cm (L) × 85 cm (B) × 20 cm (H) |
| Maximaal gewicht Capaciteit: | 160 kg | 180 kg | 200 kg |
| Luchtcellen: | TPU | TPU | TPU |
|  | 17 luchtcellen | 20 luchtcellen | 20 luchtcellen |
| Hoes: | Bi-elastische PU-coating met rits, PU met rits |
| Bodem: | Nylon/PVC |
| Functie: | CPR-ventiel voor noodprocedures Zitkussenfunctie Quick-Release connectoren |

EMC-RICHTLIJN

Voor dit product zijn er speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot EMC nodig. Het product moet geïnstalleerd en in gebruik genomen worden volgens de verstrekte EMC-informatie. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van dit apparaat beïnvloeden.

Let op:

1) Gebruik in de buurt van het apparaat geen mobiele telefoon of andere apparaten die elektromagnetische straling uitzenden. Dit kan leiden tot een onjuiste werking van het apparaat.

2) Dit apparaat is grondig getest en geïnspecteerd om een goede prestatie en werking te garanderen.

3) Dit systeem mag niet worden gebruikt naast of bovenop andere apparatuur. Als een gebruik naast of bovenop andere apparatuur nodig is, dan moet deze machine in de gaten gehouden worden om de normale werking ervan te controleren.

| Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische straling |
| --- |
| Het systeem is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder is beschreven. De klant of de gebruiker van het apparaat dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. |
| Emissieproef | Compliance | Elektromagnetische omgeving - richtlijnen |
| RF-stralingen CISPR 11 | Groep 1 | Het apparaat gebruikt alleen RF-energie voor de interne functie. Daarom zijn de RF-stralingen zeer laag. Het is onwaarschijnlijk dat deze enige interferentie veroorzaken met nabijgelegen elektronische apparatuur. |
| RF-stralingen CISPR 11 | Klasse B | Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle instellingen, ook in huishoudens en in instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat gebouwen voor huishoudelijk gebruik van stroom voorziet. |
| Straling van harmonische stromen IEC 61000-3-2 | Klasse A |  |
| Spanningsschommelingen/ flikkering IEC 61000-3-3 | Voldoet aan |  |

| Aanbevolen afstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het apparaat |
| --- |
| Het apparaat is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin radiofrequente(RF)-storingen worden gecontroleerd. De klant of de gebruiker van het apparaat kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het apparaat te bewaren. Volg hiertoe de onderstaande aanbevelingen op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. |
| Nominaal maximaal uitgangsvermogen van de zender W | Scheidingsafstand volgens de frequentie van de zender m |
|  | 150 kHz tot 80 MHz a = 1,2 × P 1/2 | 80 MHz tot 800 MHz a = 1,2 × P 1/2 | 800 MHz tot 2,5 GHz a = 2,3 × P 1/2 |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat niet hierboven is vermeld, kan de aanbevolen afstand a in meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender; waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender is in watt (W) volgens de fabrikant van de zender. OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik. OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Voortplanting van elektromagnetische straling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. |

| Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit |
| --- |
| Het apparaat is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder is beschreven. De klant of de gebruiker van het apparaat dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. |
| Immuniteitstest | IEC 60601 testniveau | Compliance niveau | Elektromagnetische omgeving – richtlijnen |
| Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2 | ±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht | ±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht | De vloeren moeten van hout, beton of keramische tegel zijn. Als de vloeren met synthetisch materiaal bedekt zijn, dan moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal 30% bedragen. |
| Snelle elektrische doorloop/lawines IEC 61000-4-4 | ±2kV voor stroomtoevoer- leidingen ±1 kV voor in-/uitgangs- leidingen | ±2 kV voor stroom- toevoerleidingen ±1 kV voor verbindings- kabel | De netspanning moet de kwaliteit van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving hebben. |
| Piek IEC 61000-4-5 | ±1 kV leiding naar leiding ±2 kV leiding naar aarde | ±1 kV leiding naar leiding | De netspanning moet de kwaliteit van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving hebben. |
| onderbrekingen en spanningsvariaties op stroom- toevoerleidingen IEC 61000-4-11 | <5% U T (>95% daling in U T .) voor 0,5 cyclus 40% U T (60% daling in U T ) voor 5 cycli 70% U T (30% daling in U T ) voor 25 cycli <5% U T (>95 % daling in U T ) gedurende 5 sec. | <5 % U T (>95% daling in U T .) voor 0,5 cyclus 40% U T (60% daling in U T ) voor 5 cycli 70% U T (30% daling in U T ) voor 25 cycli <5% U T (>95 % daling in U T ) gedurende 5 sec. | De netspanning moet de kwaliteit van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving hebben. Als de gebruiker van het apparaat tijdens een stroomonderbreking het gebruik moet voortzetten, dan raden we aan om het systeem te voeden met een ononderbroken stroomvoorziening. |
| Stroomfrequentie (50/60 Hz) magnetisch veld IEC 61000-4-8 | 30 A/m | 30 A/m | Het magnetisch veld van de stroomfrequentie dient van een niveau te zijn dat normaal is voor een doorsnee locatie in een doorsnee commerciële of ziekenhuisomgeving. |
| OPMERKING UT is de wisselspanning vóór de toepassing van het testniveau. |

| Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit |
| --- |
| Het apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. |
| Immuniteitstest | IEC 60601 testniveau | Compliance niveau | Elektromagnetische omgeving - richtlijnen |
| Geleide RF IEC 61000-4-6 Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3 | 3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz 6 Vrms in ISM- banden 10 V/m 80 MHz tot 2,7 GHz 385 MHz- 5785 MHz Test- specificaties voor IMMUNITEIT BESCHERMENDE POORT voor draadloze RF- communicatie- apparatuur (Zie tabel 9 van IEC 60601- 1-2:2014) | 3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz 6 Vrms in ISM- banden 10 V/m 80 MHz tot 2,7GHz 385 MHz- 5785 MHz Test- specificaties voor IMMUNITEIT BESCHERMENDE POORT voor draadloze RF- communicatie- apparatuur (Zie tabel 9 van IEC 60601- 1-2:2014) | Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij enig onderdeel van het apparaat, inclusief de kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen afstand. Deze afstand is berekend op basis van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. Aanbevolen afstanden a = [3,5/V 1 ] × P 1/2 a = 1,2 × P 1/2 80 MHz tot 800 MHz a = 2,3 × P 1/2 800 MHz tot 2.5 GHz waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender en a de aanbevolen afstand in meter (m). De veldsterkte van vaste RF-zenders, te bepalen via een elektromagnetisch onderzoek van de locatie, a dient kleiner te zijn dan het niveau van overeenstemming in elk frequentiebereik.b Storingen kunnen zich voordoen in de nabijheid van apparatuur die voorzien is van het volgende symbool: |
| OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik. OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Voortplanting van elektromagnetische straling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. |
| A De veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kan theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te kunnen beoordelen, dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden uitgevoerd. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar het systeem wordt gebruikt 10 V/m overschrijdt, moet worden gecontroleerd of het apparaat normaal werkt. Als het systeem niet normaal werkt, dienen mogelijk aanvullende maatregelen genomen te worden zoals het opnieuw verplaatsen van het apparaat. b Over het gehele frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte lager te zijn dan V/m. |

Volg de nationale voorschriften voor het wegwerpen van het systeem.

Het apparaat en de accessoires moeten na hun levensduur volgens de plaatselijke voorschriften weggeworpen worden.

# Text boxes

- Aan/uit-schakelaar

- Alterneren en cyclustijd

- Statische modus

- Drukselectie

- Verpleegstand

- Lighouding - zithouding

- Lock-functie

- Zitkussen

- Leaking-alarm

- Stroomstoringsalarm

(1)

(2)

(7)

(6)

(8)

(5)

(4)

(10)

(9)

(3)